|  | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
| --- | --- |

#### Voraussetzungen für die Berechtigung zur Verrechnung der

# Pos.Nr. 198			Geburtshilflicher Ultraschall

# bei besonderer medizinischer Indikation

Pos.Nr. MS3	Sonographische Untersuchung der Schwangeren in
der 8. bis 2. Schwangerschaftswoche

# Pos.Nr. MS1		Sonographische Untersuchung der Schwangeren

in der 18. bis 22. Schwangerschaftswoche

# Pos.Nr. MS2		Sonographische Untersuchung der Schwangeren

in der 30. bis 34. Schwangerschaftswoche

# Pos.Nr. 200			Gynäkologischer Ultraschall

# (transvesikal bzw. abdominell und/oder transvaginal)

gem. Honorarordnung für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte des oö. Gesamtvertrages

Geräte (siehe auch Beilage 2):

Vorlage

- der Rechnung samt Zahlungsbestätigung (bei Kauf)

- des Leasingvertrages (bei Leasinggeräten)

- der Übernahmebestätigung (bei Geräten, die vom Vorgänger übernommen wurden)

- des sicherheitstechnischen Prüfberichtes (bei Geräten, die älter als 2 Jahre sind)

- der Gerätebeschreibung

| Gerät-Type | Frequenz- umfang | Marke | Erzeuger/ Lieferant | Baujahr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schallkopf: | MHz: |  |  |  |
| Vaginalsonde: | MHz: |  |  |  |

......................................................

Datum							           Stempel und Unterschrift

des Vertragsarztes/der Vertragsärztin

Beilage 2

Technische Mindestanforderungen für Ultraschall-Diagnosegeräte

GERÄTETECHNIK:

- Ultraschallfrequenz: je nach der zu untersuchenden Region

- Eindringtiefe: je nach Sonde (15 cm bei 3,5 MHz-Sonde usw.)

- Tiefenausgleich, einstellbar von 0-5 dB/cm, im Bild dargestellt

- Helligkeitsregelung durch Sendeleistung

- Räumliche Auflösung für 3,5 MHz-Sonde:	axial 0,7 mm

lateral (in Bildebenen) 1,7 mm

Fokusbereich 20 mm

- Geometrische Verzerrung: < 1 mm

- Elektronische Distanzmessung (Caliper)

- Einblendung eines Entfernungsmaßstabes

- Videoausgang (F) BAS-(PAL)

- Maximale Schallintensität entsprechend AIUM/WHO-Richtlinie

- Nachweis einer speziell geeigneten Stabsonde für die endovaginale bzw. transrektale Sonographie: 5 MHz

BILDDARSTELLUNG:

- Bildpunktmatrix: 512 x 512

- Graustufen: 32

- Vergrößerung: 2-fach

- Signalverarbeitung zur Strukturechokomprimierung und -expansion

- Bild(Scan)frequenz: 25 Bilder/s

- Scanlinien/Bild: 64

- dargestellte Objektbreite: 10 cm in 6 cm Tiefe

- Abbildungsmaßstab: > 1 : 2

DOKUMENTATION:

- Datumeingabe (und -einblendung im Bild)

- Patientenidentifikation durch alphanumerische Zeichen

- Schnittbildebenenidentifikation

- Hardcopy mit Differenzierung von 80 % der Graustufen des Graukeils

oder

- Polaroidkamera

SCHALLWANDLER:

- Linear (Curved) Array oder

- Sector-Scanner

Duplex-Geräte inkl. Farbduplex

Die zur Verrechnung der Duplex-Sonographieuntersuchungen geeigneten Geräte müssen in der "Weißliste" der Österreichischen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin aufscheinen.